# Górowo Iławeckie, 25.08.2020 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

w Górowie Iławeckim

ul. Armii Krajowej 24

11-220 Górowo Iławeckie

WYKONAWCY

SET.260.9.3.2020

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nadanej nazwie: 
DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W RAMACH ZADANIA:

Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych  Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zamieszcza treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1. Stół rehabilitacyjny z regulacją hydrauliczną do terapii Bobath

Czy Zamawiający wymaga stołu jedno czy dwusekcyjnego?

Odp. Zamawiający wymaga stołu dwusekcyjnego.

Pytanie 2. Stół rehabilitacyjny z regulacją hydrauliczną wysokości

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować ilu sekcyjnego stołu wymaga?

Odp. Zamawiający wymaga stołu trzysekcyjnego.

Pytanie 3. Stół rehabilitacyjny do pionizacji

Czy Zamawiający dopuści stół o nieznacznie różniących się parametrach tj.: wymiary: 190 x 70 cm, regulacja kąta pionizacji 0 – 87 st., regulacji wysokości w zakresie 53 – 103 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza stół o parametrach:

Wymiary (dł. x szer.) [cm]: 195 x 70 ± 3 cm 190 x 70 ± 3 cm

Regulacja kąta pionizacji [°]: 0-90 0-(87-90)

Regulacja wysokości [cm]: 50-90 (50-53) – (90-103)

Pytanie 4. Stół rehabilitacyjny do pionizacji

Czy Zamawiający wymaga aby stół posiada system jezdny składający się z 4 kół kierunkowych 
z indywidualnym systemem blokowania?

Odp. Wszystkie koła kierunkowe z możliwością blokowania.

Pytanie 5. Stół rehabilitacyjny do pionizacji

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy wymaga jedno podnóżka czy dwóch z osobną regulacją kąta nachylenia?

Odp. Zamawiający wymaga stół z dwoma podnóżkami z regulacją kąta nachylenia.

Pytanie 6. Aparat do terapii BOA

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jakie mankiety mają się znaleźć w standardowym wyposażeniu?

Odp. Zamawiający wymaga następującego wyposażenia: mankiety na kończynę górną i dolną 2x12 komorowe, na kończyny prawe i lewe.

Pytanie 7. Dwukanałowy aparat do elektroterapii prądami diadynamicznymi, interferencyjnymi, impulsowymi o średniej częstotliwości

Czy Zamawiający wymaga aby aparat miał dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe?

Odp. Zamawiający wymaga aparatu z dwoma kanałami oraz możliwością wykonywania tonolizy.

Pytanie 8. Łóżko rehabilitacyjne.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pozycji kucznej, Trendelenburga i anty-trendelenburga?

Odp. Zamawiający wymaga łóżek z możliwością automatycznego ustawienia do w/ pozycji.

Pytanie 9. Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez opcji otwierania w dwie strony?

Odp. Zamawiający wymaga szafek otwieranych na dwie strony

Pytanie 10. Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 820 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza szafkę o wysokości (820-850)mm ±5mm

Pytanie 11. Podnośnik do podnoszenia i transportu pacjentów z niepełnosprawnościami 
o zmniejszonej mobilności

Czy Zamawiający dopuści podnośnik o udźwigu 230 kg, zakresie podnoszenia 62 – 196 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza podnośnik o udźwigu do (180-230) kg, oraz zakresie podnoszenia (62-70) – (170-196) cm

Pytanie 12. Podnośnik do podnoszenia i transportu pacjentów z niepełnosprawnościami 
o zmniejszonej mobilności

Czy Zamawiający dopuści podnośnik o udźwigu 160 kg, zakresie podnoszenia 72 – 193 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza podnośnika o takim udźwigu oraz zakresie podnoszenia.

Pytanie 13. Podnośnik do podnoszenia i transportu pacjentów z niepełnosprawnościami 
o zmniejszonej mobilności

Czy Zamawiający wymaga w zestawie podwieszek? Jeśli tak czy mógłby sprecyzować ile szt.?

Odp. Zamawiający wymaga zestawu 3 szt. podwieszek, transportową, kąpielową 
i z unieruchomieniem głowy.

Pytanie 14. Ssak

Czy Zamawiający dopuści ssak o poniższych parametrach:

- maksymalny przepływ rzędu: 30l/min

- system kontroli siły ssania

- maksymalne podciśnienie 84 kPa

- czas pracy akumulatora min. 60 min.

- zestaw zawiera wymienny pojemnik wielorazowy 1l

Odp. Zamawiający dopuszcza ssak o parametrach:

  - maksymalny przepływu rzędu: 13,5/min, 30l/min

  - system kontroli siły ssania,

  - zakres regulacji siły zassania  (od - 0,05 do -0,83 0,84) bar.

Pytanie 15. Aparat do EKG wraz z dedykowanym wózkiem

Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał interpretacji Glasgow?

Odp. Zamawiający nie wymaga aparatu do EKG z interpretacją skali Glasgow.

Pytanie 16. Aparat do EKG wraz z dedykowanym wózkiem

Czy Zamawiający wymaga wózka w zestawie jak w nazwie pozycji?

Odp. Zamawiający wymaga dedykowanego wózka do aparatu EKG.

Pytanie 17. Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści baterię o żywotności 4 lat?

Odp. Zamawiający wymaga baterii o żywotności 6 lat.

Pytanie 18. Defibrylator

Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał dwufazowy impuls defibrylacji?

Odp. Zamawiający nie wymaga defibrylatora z dwufazowym impulsem defibrylacji.

Pytanie 19. Kardiomonitor

Czy Zamawiający dopuści aparat z dotykowym wyświetlaczem, przyciskami dotykowymi, konstrukcją bez pokręteł (łatwa dezynfekcja urządzenia)?

Odp. Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

Pytanie 20. Kardiomonitor

Czy Zamawiający wymaga wbudowanego w monitor czujnika oświetlenia otoczenia automatycznie dopasowującego jasność ekranu do warunków otoczenia?

Odp. Zmawiający nie wymaga aparatu z czujnikiem oświetlenia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informujemy o zmianie terminu składania ofert na 01.09.2020 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia 01.09.2020 r. godz. 10:30.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Górowie Iławeckim

Danuta Kunicka

(-)