# Górowo Iławeckie, dnia 13.10.2020 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

w Górowie Iławeckim

ul. Armii Krajowej 24

11-220 Górowo Iławeckie

WYKONAWCY

wg rozdzielnika

SET.260.15.6.2020

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nadanej nazwie: 
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach zadania pod nazwą: „Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim”

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim zawiadamia o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 09.10.2020 r. – CZĘŚĆ I.

W dniu 12.10.2020 r. do zamawiającego wpłynęło pismo od wykonawcy Meden-Inmed 
Sp. z o.o., informujące o niezgodności wybranej oferty – Eres Medical Sp. z o.o., z wymaganiami zamawiającego. W ww. piśmie wykonawca załączył stanowisko autoryzowanego przedstawiciela firmy Reck MOTOmed Niemcy – p. Andrzeja Połońskiego, wraz z prospektem producenta Reck MOTOmed LOOP 2019 dotyczącym m.in. urządzenia MOTOmed loop kidz (str. 39), które to urządzenie znajduje się w ofercie wykonawcy Eres Medical Sp. z o.o.

Po ponownej analizie zebranej dokumentacji stwierdza się, że zaoferowane przez wykonawcę Eres Medical Sp. z o.o urządzenie MOTOmed loop kidz.la nie spełnia wymagań zamawiającego, co najmniej w następującym zakresie:

Czteropunktowy system bezpieczeństwa nie dopuszczający do przesuwania się urządzenia przy dużej spastyczności – brak

Hydrauliczna regulacja wysokości urządzenia – brak

Usztywniające prowadnice do podudzi z płynną regulacją wysokości – brak

Prowadnica na nogi z ustawianym odciążeniem stawów kolanowych – brak

Funkcja mechaniczna łatwego pozycjonowania rozstawu podstawy urządzenia, dzięki temu ułatwia to podjazd pod łóżko szpitalne – brak

Biorąc pod uwagę powyższe, zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę wykonawcy Eres Medical Sp. z o.o. w części I zamówienia – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Górowie Iławeckim

Danuta Kunicka

(-)

- w załączeniu:

1) stanowisko firmy POLOmed,

2) prospekt MOTOmed LOOP 2019

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Rozdzielnik pisma SET.260.15.6.2020

| 1 | ERES MEDICAL Sp. z o.o. Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice | przetargi@eresmedical.com.pl |
| --- | --- | --- |
| 2 | MEDEN-INMED Sp. z o.o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin | mkurowska@meden.com.pl |